ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

(в соответствии с главой 9 Постановления Правительства РК №375 от 04.06.2021 г.)

г. Кызылорда 							                              «16» февраля 2022 года

1. Настоящее объявление о закупе лекарственных средств и медициских изделий (далее – Товар) для коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области, адрес: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об участии в закупе способом запроса ценовых предложений.

2. Наименование закупаемых товаров, объем закупа, место поставки, сумма,  выделенная для закупа по каждому лоту:

| № лота | Наименование товара | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Выделенная сумма(тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприцевой насос с принадлежностями | Тип модуля: волюметрический. Интерфейс: меню на русском языке. Наличие ЖК-экрана. Минимальный объем используемого шприца, мл: 5 (2/3 опционально). Максимальный объем используемого шприца, мл: 60. Используемые шприцы различных производителей: наличие. Используемые виды шприцев по объему, в том числе 5, 10, 20, 30, 50/60мл, количество: 6(2/3 мл опционально). Функция определения объема шприца: наличие. Функция пользовательская калибровка шприца: наличие. Погрешность инфузии, %: ± 2,0. Функция хранения записей: не менее 2000 записей (Регулирующий). Информация, содержащаяся в хранимых записях: скорость введения, итоговый введенный объем, давление окклюзии в гидросистеме, лимит введения и тип тревоги: наличие Память на 20 типов шприцов: наличие. Минимальная скорость инфузии, мл/ч: 0,1 Максимальная скорость инфузии, мл/ч: 1500 6 режимов инфузии: Режим скорости; Режим времени; Режим веса; Режим интервала; Режим TIVA; Библиотека лекарств. Диапазон задаваемой скорости введения: Шприц 50 мл: от 0,1～до 1500 мл/ч; Шприц 30 мл: от 0,1～ до 900мл/ч; Шприц 20 мл: от 0,1～ до 600 мл/ч; Шприц 10 мл: от 0,1～ до 400 мл/ч; Шприц 5 мл: от 0,1 ～ до 150 мл/ч. Точность: ±2%( после корректировки). Шаг диапазона задаваемой скорости введения, мл/ч: 0,1 мл/ч при скорости ниже 1000 мл/ч и 1 мл/ч при скорости свыше 1000 мл/ч; Скорость болюса, мл/ч: Шприц 50/60 мл: 0,1 ~ 1500мл/ч; Шприц 30 мл: 0,1 ~ 900мл/ч; Шприц 20 мл: 0,1 ~ 600мл/ч; Шприц 10 мл: 0,1 ~ 400мл/ч Шприц 5 мл: 0,1 ~ 150 мл/ч Давление окклюзии, не меньше 3 уровени: Наличие Диапазон задаваемого объема инфузии, мл: 0 - 9999,9 мл Задаваемое минимальное время инфузии, мин: 1 Задаваемое максимальное время инфузии: 99 часов 59 мин Изменение скорости без прерывания инфузии: Наличие Контроль введенного объема: Наличие. Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч: 1500 Функция болюсной инфузии «по требованию»: Наличие Автоматическое снижение ударной дозы при появлении окклюзии: Наличие Режим «Открытая вена»: Наличие Скорость потока в «Открытой вене» регулируемая, мл/ч: 0,1 – 5,0; Функция болюсной инфузии с заданным объемом: Наличие Режим инфузии по массе тела: Наличие Регулировка скорости болюсной инфузии: Наличие Регулировка параметров без остановки инфузии: Наличие Фиксация поршня шприца в толкателе защелкой: Наличие Возможность использования в автомобиле скорой помощи: Наличие Три режима предупреждающей сигнализации об окончании инфузии: 1)режим по времени – за 1~10 минут; 2)режим по расстоянии – за 0~18мм; 3)режим по объему – за 1~5мл: Наличие WIFI соединение с центральной системой мониторинга: Наличие(опционально). Возможность совмещать с больничной системой HIS: Наличие(опционально) Функция вызова медсестры: (опционально) Окклюзионное давление не менее 3 уровней регулировки для всех видов шприцев по объему: Наличие. Самотестирование системы после включения: Наличие. Пауза ручная: Наличие. Защита от свободного потока: Наличие. Сигнализация звуковая и световая: Наличие. Сигнализация: шприц отсоединен, шприц почти пуст, окончание инфузии, пустой шприц, окклюзия, низкий заряд аккумулятора, нет AC источника питания, аккумулятор работает, разрядка аккумулятора и т.д: Наличие Программирование звукового предупреждающего сигнала до окончания вливания: Наличие Режим ночью: Наличие Замок клавиатуры, предотвратить ошибочно управлять со стороны непрофессионалов: Наличие Размеры (Ш×В×Г), мм: 300 х 130 х 125 Стыковка насосов одного к другому при помощи внешнего устройства и формирование связки из четырех и более насосов: Наличие Мульти-направленный зажим для быстрой вертикальной или горизонтальной фиксации: Наличие. Стандартный интерфейс RS232: Наличие Инструкция по эксплуатации на русском языке: Наличие. Электробезопасность: CF, защита от импульсов дефибриллятора, класс 1: Наличие. Сеть переменного тока 110 В -240В, 50/60Гц: Наличие Аккумулятор NiMH, встроенный: Наличие Длительность работы от аккумулятора, при скорости инфузии -- 25мл/h, часов: Более 7. Гарантия: 37 месяцев с даты подписания акта установки оборудования | штука | 16 | 382000 | 6 112 000 |
| Срок и Условия поставки товаров - Поставка товаров до пункта назначения в течение 10-ти календарных дней со дня подписания Договора. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) – DDP. | Место поставки: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12. |

3. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

4. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

5. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

7) копию электронного документа государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положением Кодекса Республики Казахстан от 7июля 2020 г. «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

8) копию электронного документа о регистрации  средств измерений в реестре ГСИ РК;

9) копию заключения по результатам анализа предельных цен на медицинскую технику.

При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

В случае изъявления желания осуществить поставку товара, являющихся предметом проводимых закупок способом запроса ценовых предложений, вам необходимо в срок до 10.00 часов «23» февраля 2022 года предоставить конверты с ценовыми предложениями.

Ценовые предложения на участие в закупе, запечатанные в конверте, представляются потенциальными поставщиками в КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области, по адресу: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, кабинет главного экономиста.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 10.05 часов «23» февраля 2022 года по следующему адресу: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, малый конференц-зал, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр». Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(7242) 21-48-13

Организатор закупа: 					       				     Смаханов Б.